РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием его существенных технических характеристик продукции,  регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка имплантатов (сосудистая хирургия) для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы кровеносных сосудов вязаные покрытые коллагеном и дополнительно гепарином Intervascular (заплата сосудистая для операций на сонных артериях 1см х 7,5 см, толщина стенки 0,4 мм) (HEK10/75CPUTH(1)) | Материал – прочный полиэстер (дакрон) плетения нити «двойная гладь», прочность на разрыв – минимум 32,7кг/см2 Толщина стенки 0,41мм Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа. Наличие дополнительного покрытия гепарином Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин Наружный низкопрофильный велюр для лучшей инкорпорации в ткани. Размеры: 10х75мм Высокая тромборезистентность Отсутствие кровотечения из мест проколов протеза Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки Остаточный срок годности (и или стерильности) не менее 80%, удобство упаковки с возможностью визуальной оценки диаметров | шт | 1 |
| 2 | Протезы кровеносных сосудов вязаные покрытые коллагеном и дополнительно серебром бифуркационные диаметр 18х9/9мм, длина 50см Intervascular (IGK1809S) | Материал – прочный полиэстер (дакрон). Материал устойчив к долговременной нагрузке на растяжение за счет плетения нити «двойная гладь», прочность на разрыв – минимум 32,7кг/см2. Толщина стенки 0,49 мм. Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа. Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин. наличие дополнительного покрытия ацетатом серебра. Одинарный наружный низкопрофильный велюр. Отсутствие внутреннего слоя велюра.Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки. Наличие бифуркационных моделей диаметром: 18х9/9 мм Длина протеза – 50 см. так как именно эта длина является оптимальной при той техники операций, которая используется в отделении Остаточный срок годности (и или стерильности) не менее 80%. | шт | 1 |
| 3 | Протезы кровеносных сосудов вязаные покрытые коллагеном и дополнительно серебром бифуркационные диаметр 16х8/8мм, длина 50см Intervascular (IGK1608S) | Материал – прочный полиэстер (дакрон). Материал устойчив к долговременной нагрузке на растяжение за счет плетения нити «двойная гладь», прочность на разрыв – минимум 32,7кг/см2. Толщина стенки 0,49 мм. Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа. Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин. наличие дополнительного покрытия ацетатом серебра. Одинарный наружный низкопрофильный велюр. Отсутствие внутреннего слоя велюра.Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки. Наличие бифуркационных моделей диаметром:16х8/8 мм. Длина протеза – 50 см. так как именно эта длина является оптимальной при той техники операций, которая используется в отделении Остаточный срок годности (и или стерильности) не менее 80%. | шт | 1 |
| 4 | Протезы кровеносных сосудов вязаные покрытые коллагеном и дополнительно серебром диаметр 8 мм, длина 40см Intervascular (IGK0008-40S) | Материал – прочный полиэстер (дакрон). Материал устойчив к долговременной нагрузке на растяжение за счет плетения нити «двойная гладь», прочность на разрыв – минимум 32,7кг/см2. Толщина стенки 0,49 мм. Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа. наличие дополнительного покрытия ацетатом серебра Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин. Одинарный наружный низкопрофильный велюр. Отсутствие внутреннего слоя велюра.Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки. Наличие линейных моделей диаметром:8 мм, . Длина протеза – 40 см. Остаточный срок годности (и или стерильности) не менее 80%. | шт | 1 |
| 5 | Протез сосудистый тонкостенный Carboflo с углеродным покрытием внутренней стенки, диаметр 6мм, длина 70см (70S06TWC) | "Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-PTFE). Наличие углеродного покрытия внутренней стенки. Покрытие из углерода составляет 25% толщины стенки протеза, не расщепляется и не может быть удалено. Наличие двух голубых параллельных линий на поверхности протеза для удобства формирования шунта Размеры: диаметр 6 мм ; длина 70 см. Толщина стенки 0,4 мм. Стерильны в течение 5 лет." | шт | 1 |
| 6 | Протез конусовидный тонкостенный Carboflo с углеродным покрытием внутренней стенки, длина 70см, диаметр 7-4 мм (70T7-4TWC) | Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-PTFE). Обладают микропористой структурой, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Наличие углеродного покрытия внутренней стенки. Наличие двух голубых параллельных линий на поверхности протеза для удобства формирования шунта. Наличие размеров: диаметр 7-4 мм; длина 70 см. Толщина стенки 0,4 мм. Стерильны в течение 5 лет. | шт | 1 |
| 7 | Протез сосудистый линейный Carboflo с углеродным покрытием внутренней стенки и съемной спиралью, длина 40 см, диаметр 6 мм (F4006C) | Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-PTFE). Наличие углеродного покрытия внутренней стенки. Покрытие из углерода составляет 25% толщины стенки протеза, не расщепляется и не может быть удалено. Наличие съемной спирали из ПТФЭ для предотвращения перегибов протеза.Наличие двух голубых параллельных линий на поверхности протеза для удобства формирования шунта. Наличие размеров: диаметр 6 мм ; длина 40 см. Толщина стенки 0,6 мм. Стерильны в течение 5 лет. | шт | 1 |
| 8 | Протез сосудистый линейный Carboflo с углеродным покрытием внутренней стенки и съемной спиралью, длина 70 см, диаметр 7мм (F7007C) | Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-PTFE). Наличие углеродного покрытия внутренней стенки. Покрытие из углерода составляет 25% толщины стенки протеза, не расщепляется и не может быть удалено. Наличие съемной спирали из ПТФЭ для предотвращения перегибов протеза.Наличие двух голубых параллельных линий на поверхности протеза для удобства формирования шунта. Наличие размеров: диаметр 7 мм ; длина 70 см. Толщина стенки 0,6 мм. Стерильны в течение 5 лет. | шт | 1 |
| 9 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-2F; длина-60см; диаметр баллона 4мм (120602F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см.; при размере катетера 2F - маркировка через 5 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 2F/60 см. Диаметр баллона/мм - 4. Объем баллона /мл-0,2. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 4 |
| 10 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-3F; длина-80см; диаметр баллона 5мм (120803F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 3F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -5.Объем баллона /мл-0,2. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 10 |
| 11 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-4F; длина-80см; диаметр баллона 9мм (120804F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 4F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -9.Объем баллона /мл-0,75. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 10 |
| 12 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-5F; длина-80см; диаметр баллона 11мм (120805F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 5F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -11. Объем баллона /мл-1,5. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 10 |
| 13 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-6F; длина-80см; диаметр баллона 13мм (120806F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 6F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -13.Объем баллона /мл-2,0. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 3 |
| 14 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-7F; длина-80см; диаметр баллона 14мм (120807F) | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 7F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -14.Объем баллона /мл-2,5. Индивидуальная стерильная упаковка-туба. | шт | 2 |
| 15 | Катетеры Fogarty для удаления плотно прилегающих тромбов, 4F, длина 80см; диаметр спирали min 2,7mm - max 6 mm (140806) | Катетер изготовлен из ПВХ, предназначен для удаления плотно прилегающих тромбов. Катетер имеет "винтообразную" по типу штопора конструкцию, стандартную длину 80см. Рентгеноконтрастный. При диаметре 4F спираль в сжатом состоянии максимально расширяется до 6 мм. Катетер оснащен специальной ручкой с кнопочным устройством для управления спиралью, предназначен только для однократного применения. Конструкция катетера обеспечивает высокую силу сцепления спираль с тромбом, уменьшая при этом давление на стенки сосуда. Размеры: 4F, длина 80 см. | шт | 1 |
| 16 | Катетеры Fogarty для удаления плотно прилегающих тромбов, 5F, длина 80см; диаметр спирали min 3,1mm - max 8 mm (140808) | Катетер изготовлен из ПВХ, предназначен для удаления плотно прилегающих тромбов. Катетер имеет "винтообразную" по типу штопора конструкцию, стандартную длину 80см. Рентгеноконтрастный. При диаметре 5F спираль в сжатом состоянии максимально расширяется до 8 мм. Катетер оснащен специальной ручкой с кнопочным устройством для управления спиралью, предназначен только для однократного применения. Конструкция катетера обеспечивает высокую силу сцепления спираль с тромбом, уменьшая при этом давление на стенки сосуда. Размеры: 5F, длина 80 см. | шт | 2 |
| 17 | Катетеры Fogarty для удаления плотно прилегающих тромбов, 6F, длина 80см; диаметр спирали min 3,3 mm - max 10 mm (1408010) | Катетер изготовлен из ПВХ, предназначен для удаления плотно прилегающих тромбов. Катетер имеет "винтообразную" по типу штопора конструкцию, стандартную длину 80см. Рентгеноконтрастный. При диаметре 6F спираль в сжатом состоянии максимально расширяется до 10 мм. Катетер оснащен специальной ручкой с кнопочным устройством для управления спиралью, предназначен только для однократного применения. Конструкция катетера обеспечивает высокую силу сцепления спираль с тромбом, уменьшая при этом давление на стенки сосуда. Размеры: 6F, длина 80 см. | шт | 1 |
| 18 | Сердечно-сосудистая заплата, толщина 0,4 мм, размеры 1х9 см (10P9004) | Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-PTFE). Обладают микропористой структурой, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Имеют максимально гладкую наружную и внутреннюю поверхность. Форма - овал. Совместимы с различным шовным мате | шт | 3 |