ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка протезов кровеносных сосудов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер проводниковый | Назначение- проведение процедур на периферических артериях. Материал нейлон. Внутреннее покрытие политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 7 F. Длина проводникового катетера 125 см форма кончика MPA | 3 |
| 2 | Катетер проводниковый | Назначение- проведение процедур на периферических артериях. Материал нейлон. Внутреннее покрытие политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 9 F. Длина проводникового катетера 90 см форма кончика MPC | 3 |
| 3 | Катетеры баллонные внутрисосудистые | Диаметр баллона, миллиметр: ≥ 0.75 и ≤ 0.85 (размер обусловлен необходимостью помощи пациентам при тотальных окклюзиях); Длина баллона, миллиметр: ≥ 9.1 и ≤ 10; ≥ 12.1 и ≤ 15 (параметр обусловлен размерами повреждения артериального русла); Тип баллона: Монорельсовый (параметр влияет на хирургическую практику); Рабочая длина доставляющего катетера, см: 140 (параметр определяет эффективную длину катетера и обеспечивает возможность достижения наиболее дистальных участков коронарных артерий при любом виде доступа и вне зависимости от анатомических особенностей); Диаметр совместимого проводника, дюйм: 0,014 (параметр определяет совместимость с другим инструментом, используемым при хирургическом вмешательстве); Диаметр проксимальной части шафта, Fr: 2,45 (параметр обеспечивает эффективную передачу усилия на дистальный шафт и баллон для эффективного проведения катетера через извитые артерии и прохождения критических стенозов); Расчетное давление разрыва (RBP), атм: 23 (максимальное значение данного параметра обеспечивает безопасную последующую дилатацию стента); Профиль кончика доставляющего катетера, дюйм: 0,016 (параметр определяет возможность катетера проходить узкие зоны поражений). | 1 |
| 4 | Катетеры баллонные внутрисосудистые | Диаметр баллона, миллиметр: 1,1; Длина баллона, миллиметр: 22; Тип баллона (Система доставки): Монорельсовый (Быстрая замена). Дополнительные параметры: Рабочая длина доставляющего катетера, см: 140 (параметр определяет эффективную длину катетера и обеспечивает возможность достижения наиболее дистальных участков коронарных артерий при любом виде доступа и вне зависимости от анатомических особенностей); Диаметр совместимого проводника, дюйм: 0,014 (параметр определяет совместимость с другим инструментом, используемым при хирургическом вмешательстве); Диаметр проксимальной части шафта, Fr: 2,45 (параметр обеспечивает эффективную передачу усилия на дистальный шафт и баллон для эффективного проведения катетера через извитые артерии и прохождения критических стенозов); Расчетное давление разрыва (RBP), атм: 18 (максимальное значение данного параметра обеспечивает безопасную последующую дилатацию стента); Профиль кончика доставляющего катетера, дюйм: 0,016 (параметр определяет возможность катетера проходить узкие зоны поражений). | 1 |
| 5 | Катетеры баллонные внутрисосудистые | Диаметр баллона, миллиметр:3,5; Длина баллона, миллиметр: 20; Тип баллона (Система доставки): Монорельсовый (Быстрая замена). Дополнительные параметры: 1 – Длина системы доставки, см: 140 (параметр определяет эффективную длину катетера и обеспечивает возможность достижения наиболее дистальных участков коронарных артерий при любом виде доступа и вне зависимости от анатомических особенностей); 2 – Совместимость с проводником 0,014 дюйм (параметр определяет совместимость с другим инструментом, используемым при хирургическом вмешательстве); 3 – Диаметр проксимальной и дистальной части шафта: 2.45 Fr (параметр обеспечивает эффективную передачу усилия на дистальный шафт и баллон для эффективного проведения катетера через извитые артерии и прохождения критических стенозов); 4 – Номинальное давление: 10 атм. (максимальное значение данного параметра определяет возможность эффективного механического воздействия на ранее имплантированный стент для оптимизации его диаметра и достижения хорошего ангиографического результата процедуры); 5 – Давление разрыва (RBP): 35 атм. (максимальное значение данного параметра обеспечивает безопасную последующую дилатацию стента); 6 – Профиль кончика: 0,016 дюйм (параметр определяет возможность катетера проходить узкие зоны поражений)/ | 1 |
| 6 | Катетеры баллонные внутрисосудистые | Диаметр баллона, миллиметр: 4,0; Длина баллона, миллиметр: 20; Тип баллона (Система доставки): Монорельсовый (Быстрая замена). Дополнительные параметры: 1 – Длина системы доставки, см: 140 (параметр определяет эффективную длину катетера и обеспечивает возможность достижения наиболее дистальных участков коронарных артерий при любом виде доступа и вне зависимости от анатомических особенностей); 2 – Совместимость с проводником 0,014 дюйм (параметр определяет совместимость с другим инструментом, используемым при хирургическом вмешательстве); 3 – Диаметр проксимальной и дистальной части шафта: 2.45 Fr (параметр обеспечивает эффективную передачу усилия на дистальный шафт и баллон для эффективного проведения катетера через извитые артерии и прохождения критических стенозов); 4 – Номинальное давление: 10 атм. (максимальное значение данного параметра определяет возможность эффективного механического воздействия на ранее имплантированный стент для оптимизации его диаметра и достижения хорошего ангиографического результата процедуры); 5 – Давление разрыва (RBP): 35 атм. (максимальное значение данного параметра обеспечивает безопасную последующую дилатацию стента); 6 – Профиль кончика: 0,016 дюйм (параметр определяет возможность катетера проходить узкие зоны поражений)/ | 1 |
| 7 | Катетеры баллонные внутрисосудистые | Диаметр баллона, миллиметр: 4,5; Длина баллона, миллиметр: 20; Тип баллона (Система доставки): Монорельсовый (Быстрая замена). Дополнительные параметры: 1 – Длина системы доставки, см: 140 (параметр определяет эффективную длину катетера и обеспечивает возможность достижения наиболее дистальных участков коронарных артерий при любом виде доступа и вне зависимости от анатомических особенностей); 2 – Совместимость с проводником 0,014 дюйм (параметр определяет совместимость с другим инструментом, используемым при хирургическом вмешательстве); 3 – Диаметр проксимальной и дистальной части шафта: 2.45 Fr (параметр обеспечивает эффективную передачу усилия на дистальный шафт и баллон для эффективного проведения катетера через извитые артерии и прохождения критических стенозов); 4 – Номинальное давление: 10 атм. (максимальное значение данного параметра определяет возможность эффективного механического воздействия на ранее имплантированный стент для оптимизации его диаметра и достижения хорошего ангиографического результата процедуры); 5 – Давление разрыва (RBP): 35 атм. (максимальное значение данного параметра обеспечивает безопасную последующую дилатацию стента); 6 – Профиль кончика: 0,016 дюйм (параметр определяет возможность катетера проходить узкие зоны поражений)/ | 1 |
| 8 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Рабочая длина 135 см, МРТ совместимость Тип раскрытия – Саморасширяемый, Тип ячейки-закрытая, Совместимость с направляющим катетером 7 F, Совместим с проводником 0.014 дюйм, Совместим с интродьюсером 6 F Рентгенконтрастные метки 2 шт, Конструкция Прямая, Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый (Быстрая замена) Дизайн стента плетеный, Диаметр системы доставки 6 F , Материал стента: кобальт-хром, диаметр 10 мм, длина 30 мм | 2 |
| 9 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Рабочая длина 135 см, МРТ совместимость Тип раскрытия – Саморасширяемый, Тип ячейки-закрытая, Совместимость с направляющим катетером 7 F, Совместим с проводником 0.014 дюйм, Совместим с интродьюсером 6 F Рентгенконтрастные метки 2 шт, Конструкция Прямая, Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый (Быстрая замена) Дизайн стента плетеный, Диаметр системы доставки 6 F , Материал стента: кобальт-хром, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 2 |
| 10 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Рабочая длина 135 см, МРТ совместимость Тип раскрытия – Саморасширяемый, Тип ячейки-закрытая, Совместимость с направляющим катетером 7 F, Совместим с проводником 0.014 дюйм, Совместим с интродьюсером 6 F Рентгенконтрастные метки 2 шт, Конструкция Прямая, Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый (Быстрая замена) Дизайн стента плетеный, Диаметр системы доставки 6 F , Материал стента: кобальт-хром, диаметр 10 мм, длина 50 мм | 2 |
| 11 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Длина системы доставки, сантиметр: 135 ; МРТ совместимость: да; Номинальный диаметр стента, миллиметр: 14; Общая длина стента, миллиметр: 100; Способ раскрытия: Саморасширяемые; Тип ячейки: Открытая. Дополнительные параметры: 1 – Совместимость с проводником: 0,035 дюйм (параметр определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА); 2 – Совместимость с интродьюсером: 6 Fr (параметр определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА); 3 – Количество рентгеноконтрастных танталовых маркеров на каждом конце стента: 4 шт (данный материал маркеров в совокупности с требуемым количеством маркеров обеспечат эффективную визуализацию во время операции); 4 – Тип системы доставки: сдвигающаяся (традиционная система для раскрытия стента, обеспечивает полный контроль раскрытия). | 1 |
| 12 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Исследуемые сосуды: Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Диаметр катетера: 4 Fr, Длина катетера: 120 см , Гидрофильное покрытие, Материал катетера – Полиуретан, Оплетка катетера Совместимость с проводником 0.038Дюйм, Максимальное давление 750 Psi | 15 |
| 13 | Катетер диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. Тип кончика Radial/Brachia. Длина 100см. Диаметр 5F | 10 |
| 14 | Катетер диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. Тип кончика Radial/Brachia 4.0. Длина 100см. Диаметр 6F | 3 |
| 15 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Исследуемые сосуды: Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Диаметр катетера: 4 Fr, Длина катетера: 150 см , Гидрофильное покрытие, Материал катетера – Полиуретан, Оплетка катетера Совместимость с проводником 0.038Дюйм, Максимальное давление 750 Psi | 5 |
| 16 | Проводник | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик не менее 7 см. Радиус изгиба кончика не менее 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 260см | 80 |
| 17 | Катетер-ловушка внутрисосудистый | Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла. Рабочий диаметр (диапазон) 4-8 Мм. Длина ловушки 175 Мм. Диаметр шафта 0,018 Дюйм. Размер катетера 3,2 Френч. Длина катетера ловушки 150 мм. Диаметр ловушки в сжатом состоянии не более 0,028 Дюйм. Внутренний диаметр катетера 0,030 Дюйм. Наличие платиновой нити на петлях ловушки. | 1 |
| 18 | Y-клик коннектор | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. Диаметр 7F. | 40 |
| 19 | Индефлятор | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. Наличие Y-конектора и устройства для вращения проводника. | 30 |
| 20 | Игла ангиографическая | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы 18G. Внутренний просвет 0.038". Длина: 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции | 30 |
| 21 | Стент для периферических артерий | Общая длина стента 39 мм, диаметр 8 мм, Длина системы доставки 135 см, тип ячейки открытая, МРТ совместимость, Улучшенная биосовместимость поверхности стента-углеродная модификация, матричная-резка лазером из трубки, краевой маркер на стенте 2 шт | 1 |
| 22 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | МРТ совместимость, Способ раскрытия - Саморасширяемые, Тип ячейки-Открытая, Гидрофильное покрытие дистальной части 400 мм Устройство доставки, Система доставки с рукояткой в виде пистолета Рентгеноконтрастный маркер 8 шт Рекомендуемый интродьюсер 6 Fr Рекомендуемый проводник 0,035 дюйм Диаметр стента 7 мм Длина стента 200 мм Длина катетера 120 см Материал стента - сплав титана и никеля | 1 |
| 23 | Проводник | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончик. Рентгеноконтрастный кончик не менее 15 см. Оплетка кончика не менее 15 см. Диаметр проводника не менее 0,018 дюйм. Длина не более 300 см. Нагрузка на кончик не менее 12 грамм | 5 |